政府采购项目

采购项目编号：SCZD2020-CS-1178/001

宜君县中医医院安宁病房及老年科医疗设备采购项目

竞争性磋商文件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二〇年六月

目  录

第一部分   宜君县中医医院安宁病房及老年科医疗设备	3

采购项目竞争性磋商公告	3

第三部分  采购内容及要求	21

第四部分  合同草案条款	32

第五部分   竞争性磋商响应文件格式	37

## 第一部分   宜君县中医医院安宁病房及老年科医疗设备

## 采购项目竞争性磋商公告

陕西省采购招标有限责任公司受宜君县中医医院的委托，按照政府采购程序，对宜君县中医医院安宁病房及老年科医疗设备采购项目采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、采购项目名称：宜君县中医医院安宁病房及老年科医疗设备采购项目

二、采购项目编号：SCZD2020-CS-1178/001

三、采购人名称： 宜君县中医医院

地址：宜阳北街31号

联系人：宜君县中医医院经办

电话：0919-5288717

四、采购代理机构名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路山西证券大厦8楼

联系人：魏博芸

电话：029-88497916

传真：/

五、采购内容和需求： 宜君县中医医院安宁病房及老年科医疗设备采购项目1批

项目概况： 宜君县中医医院安宁病房及老年科医疗设备1批

项目用途： 医用。 1、无创呼吸机，数量：1台 简要技术要求、用途：医用，1.2采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280*800等详见竞争性磋商文件。2、除颤监护仪，数量：1台 简要技术要求、用途：医用，（4）工作温度：0～45oC（从室温环境下进入－20℃环境后，至少能工作60分钟）等详见竞争性磋商文件…等设备1批。具体内容详见招标采购需求。

采购预算： 374000.00元

六、投标供应商资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：1供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；提供开户许可证（复印件）；2供应商提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（响应产品须在其经营范围内）； 3响应产品具有提供医疗器械注册证复印件； 4供应商提供单位负责人授权书及被授权人身份证； 5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。8、本项目不接受联合体磋商。

七、采购项目需要落实的政府采购政策

本项目执行政府强制、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，扶持福利企业，支持中小微企业，支持监狱和戒毒企业、残疾人企业、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。详见磋商文件。

八、磋商文件 发售时间、地点

1、发售时间：2020-06-17 17:00:00至2020-06-24 18:00:00（双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：西安市高新二路2号山西证劵大厦8层线上售标

3、文件售价：

每套500.00元（人民币），售后不退

注：1、凡有意参加投标者，请于售卖标书时间，登陆中招联合招标采购平台下载电子竞争性磋商文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取竞争性磋商文件。2、下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/免费注册并办理CA数字证书（平台统一服务热线：010-863970110）。3、下载者须通过平台填写“购标申请”，并按要求上传法人授权书或单位介绍信，否则购买操作无法完成。

九、磋商文件 递交截止时间及开标时间和地点

1、文件递交截止时间：2020-06-29 14:30:00

2、投标地点：西安市高新二路2号山西证劵大厦8层第3会议室

3、开标时间：2020-06-29 14:30:00

4、开标地点：西安市高新二路2号山西证劵大厦8层第3会议室

十、其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：029-88497916

2、开户名称：陕西省采购招标有限责任公司

3、开户银行：中国银行西安南郊支行

4、账 号：103661558087

十一、本竞争性磋商公告期限为自发布之日起3个工作日。

陕西省采购招标有限责任公司

2020-06-17

第二部分  竞争性磋商须知

### 一、名词解释

1、采 购 人：宜君县中医医院

2、监督机构：宜君县财政局

3、采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司

4、供应商：响应磋商并且参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人

### 二、磋商文件及要求

1、磋商文件组成：磋商文件是根据本项目的特点和采购人的实际需求编制，包括以下内容：

1-1、竞争性磋商公告

1-2、竞争性磋商须知

1-3、磋商内容及要求

1-4、合同草案条款

1-5、响应文件格式

2、磋商文件的获取：各供应商应从采购代理机构购买磋商文件，磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

3、采购代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改的内容应以书面形式在提交首次响应文件截止时间至少五日前通知所有获取磋商文件的供应商，不足五日应延长至五日。澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，且作为磋商文件的组成部分。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的供应商，应在磋商截止时间两个工作日前，以书面形式提出。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容以书面形式通知所有磋商文件收受人，且作为磋商文件的组成部分。

5、磋商文件的解释权归采购代理机构。

### 三、磋商及响应文件

1、各供应商按照磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求编制响应文件，对磋商文件的内容及要求作出实质性响应，提交响应资料，并对其提交的响应文件的真实性和合法性承担法律责任。磋商响应应以包为单位，不得在其中选项或将其中内容再行分解。

2、供应商资格要求：

2-1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2-2、特定资格条件：

1供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；提供开户许可证（复印件）；2供应商提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（响应产品须在其经营范围内）； 3响应产品具有提供医疗器械注册证复印件； 4供应商提供单位负责人授权书及被授权人身份证； 5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。6、本项目不接受联合体磋商。

以上为供应商资格要求，各供应商在磋商时须提供以上要求文件原件或加盖供应商红色公章的复印件，附在磋商响应文件中，在评审过程中由磋商小组进行评审，无效或缺项将被视为无效文件。

- 限制磋商的供应商

3-1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目同一包号的政府采购活动。

3-2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目同一包号的其他采购活动。

4、本次采购项目不接受联合体磋商。

5、响应文件的编制

5-1、供应商可参照采购代理机构提供的磋商响应文件格式编制，正本一份，副本两份，并各自装订成册，每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

5-2、供应商在编制响应文件时，应依据磋商文件的要求，对磋商文件作出实质性的响应，内容应包括：

5-2-1、对磋商响应函格式中内容的响应；

5-2-2、磋商响应报价货币用人民币，单位为元。

5-2-3、供应商须出具磋商文件要求的证明文件，证明参加磋商供应商是响应本项目磋商的合格供应商。

5-2-4、供应商为本次竞争性磋商活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、货源供应、培训服务、售后服务及技术支持等方面保障措施。

5-2-5、供应商提供相应业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

5-2-6、供应商根据磋商文件载明采购活动的实际情况，拟在成交后将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在磋商响应文件中注明，并提供交由完成供应商的营业执照、相应资质等内容，且其允许的资质范围包含本项目项下的内容。

5-3、响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。

5-4、响应文件必须加盖供应商单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

5-5、响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6、响应报价要求

6-1、供应商应按照磋商文件规定的产品和服务要求，责任范围和合同条件进行报价，各供应商须在响应文件中的报价表上按要求标明各项分类报价、总价、服务期（交货期、工期）等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

6-2、响应报价是完成磋商内容所需的全部费用，包括设备费、运杂费、安装调试费及其它相关的费用。

6-3、首次响应报价随响应文件提交，最后响应报价在磋商后提交。各供应商应在响应前在最后响应报价表加盖公章，磋商后，填写价格，法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6-4、最后响应报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次响应报价。对于差异较大的报价，须作出明确的说明。

6-5、最后响应报价，一次性包死，在合同洽谈和合同执行过程中，不得以任何理由变更。

6-6、凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

6-7、磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

6-8、磋商报价超出采购预算的供应商不进入磋商程序。

7、保证金：

7-1、供应商须向采购代理机构递交人民币：陆仟元整（¥6000元），保证金须在磋商截止时间前到账。

收取保证金单位名称：陕西省采购招标有限责任公司

开户银行：中国银行西安南郊支行营业部

帐 号： 103661558087

联系人：侯娜    联系电话：029-85256853

7-2、保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函（格式见附件一）的任何一种非现金形式支付。

7-3、如保证金以保函形式交纳，供应商须按磋商文件附件一格式和内容开具保函，并将保函原件附在磋商响应文件中或随磋商响应文件同时递交，否则视为无效文件。供应商违约，开具保函单位承担连带责任。

7-4、联合体参加磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交保证金，以一方提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

7-5、在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的保证金。

7-6、成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

7-6-1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

7-6-2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

7-6-3、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

7-6-4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7-6-5、成交供应商将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

8、响应文件有效期

8-1、响应文件有效期为自磋商之日起六十（60）个日历日，在有效期内响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、确定成交供应商以及合同签订事项。成交供应商的响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

8-2、特殊情况需延长有效期的，采购代理机构可于有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其磋商响应文件在原有效期期届满后将不再有效，但有权收回其保证金；供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不允许修改或撤回响应文件。

### 四、响应文件的密封和提交

1、响应文件密封

1-1、供应商应将响应文件的正本和所有副本，用单独的信封分别密封，在信封上标明文件编号、项目名称，供应商全称（公章）、“正本”或“副本”等内容，再加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）。

1-2、对于需提供业绩等证明材料原件的采购项目，供应商应将其内容单独密封，并标明提供的明细表。

1-3、响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的响应文件概不负责。

2、响应文件提交

2-1、供应商应在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前将响应文件密封送达磋商地点，递交并办理签收手续。

2-2、在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、供应商在磋商文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### 五、磋商小组职责及义务

1、磋商小组组成：在磋商开始前，组建磋商小组，磋商小组由采购人代表及有关专家组成。

2、磋商小组职责

2-1、确认磋商文件。

2-2、确定符合资质条件的供应商参加磋商。

2-3、审查供应商的响应文件并做出评价。

2-4、要求供应商解释或者澄清其响应文件。

2-5、编写评审报告。

2-6、告知采购人或采购代理机构在评审过程中发现供应商违法违规行为。

3、磋商小组义务

3-1、遵纪守法、客观、公正、廉洁地履行职责；

3-2、根据磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3-3、参与评审报告的起草；

3-4、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3-5、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、确认磋商文件：磋商小组对磋商文件进行审阅，无异议进行签字确认；有异议进行修改，修改内容经采购人确认后，磋商小组以书面形式通知所有供应商。

### 六、磋商程序

1、磋商会议

1-1、在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签名以证明其出席。

1-2、由供应商或其推荐的代表与采购监督人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

1-3、采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

1-4、磋商过程由采购代理机构指定专人记录。

2、响应文件评审

2-1、响应文件的资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格要求文件、信用查询记录、保证金等进行审查，以确认供应商具备相应资格。资格性审查出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

2-1-1、供应商资格不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和特定资格条件要求的。

2-1-2、供应商没有经过正常渠道购买磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符。

2-1-3、磋商响应文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定。授权代表本单位证明的有效性或符合性不符合要求的。

2-1-4、保证金未提交或未提交至指定账户、或提交保证金不符合磋商文件要求的。

2-1-5、信用查询中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动。

2-1-6、采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录，并将查询网页打印、存档备查。

2-1-7、截止时点为磋商文件发售期至评审截止时间前，在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

2-2、磋商响应文件有效性、完整性和响应性审查：依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查，以确定是否满足磋商文件要求，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

2-2-1、供应商未按磋商文件要求加盖单位公章；

2-2-2、磋商响应文件未按磋商文件要求法定代表人或其授权代表签字；

2-2-3、无有效期或有效期达不到磋商文件的要求。

2-2-4、供应商首次磋商报价出现选择性报价。

2-2-5、首次磋商报价超出采购预算；

2-2-6、响应文件中对合同草案条款附加了采购人难以接受的条件。

2-2-7、磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

2-2-8、响应文件中技术指标达不到采购要求，降低了产品档次或影响产品性能、功能。

2-2-9、响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

2-2-10、供应商提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为。

3、磋商：磋商小组与各供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

3-1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时，以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

3-2、磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为磋商文件的有效组成部分。

3-3、供应商应在磋商小组规定的时间内，以书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。

4、最后报价

4-1、磋商结束后，提交最后报价的供应商不少于3家。磋商小组要求实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4-2、最后报价应按报价的格式内容填写，并且同时提交最后响应报价表、最后报价明细表、最后节能环保、环境标志产品明细表等内容。各供应商在提交响应文件时，应对最后报价加盖供应商红色公章，且由法定代表人（或授权代表人）签字。

5、比较与评价

5-1、磋商小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

5-1-1、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

5-1-2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5-1-3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5-1-4、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5-1-5、文字与图表不一致的，以文字为准；

5-1-6、正本与副本不一致的，以正本为准；

5-1-7、响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

5-2、按照磋商文件规定的评审方法和标准，对审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为成交的唯一条件。

6、评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选单位。

7、评审方法：综合评分法（总计100分）

评审因素及权值：

| 评标 因素 | 权值（%） | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 商务响应 | 5 | 经过有效性和符合性审核合格的供应商，投标文件中对付款、交货、测试、验收、售后服务等方面进行响应说明，视响应程度赋1～5分。无响应说明的不计分 |
| 磋商产品技术指标评审 | 50 | 1、磋商产品的技术指标评审：完全响应得45分。技术指标★号参数一项满足扣2分，非★号参数一项不满足扣1分。扣完为止。 2、设备技术参数明确，规格、功能一致，并能够提供产品彩页、说明书等相关资料，根据响应程度计0-5分。 |
| 磋商产品的可靠性评审 | 5 | 设备供货渠道正常、货物来源质量有保证，检验手续完善、合法有效，无产权纠纷，对产品的供货、安装调试组织措施及方案完善，并针对该项目做出合理计划及调配，保证顺利进行计0-5分； |
| 售后服务及业绩（10分） | 10 | 项目有详尽售后服务承诺，售后服务计划、售后服务措施，具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度计0～5分。 |
|  |  | 供应商提供磋商产品2016年至今的（无创呼吸机、除颤监护仪）的业绩，磋商响应文件中附有其业绩证明材料，业绩以完整的合同复印件文件为依据，每提供一个计1分，满分5分。 |

- 需要落实的政府采购政策

8-1、供应商企业政府采购政策：符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人企业优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

8-1-1、中小企业落实政府采购政策

（1）中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，并出具《中小企业声明函》。

（2）供应商须提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

8-1-2、监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

8-1-3、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

8-1-4、对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行价格扣除。

8-1-5、若接受联合体，联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

  - 磋商产品政府采购政策

8-2-1、节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）的规定，环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，依据品目清单和认证证书实施政府采购优先采购和强制采购。

8-2-2、以处于有效期之内的，国家确定的认证机构出具的节能产品、环境标志产品认证证书为依据，复印件须加盖供应商公章，否则不予计分。

8-2-3、供应商在响应文件中对所响应产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在磋商报价时必须对此类产品单独分项报价，未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表不予计分。

8-2-4、 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成响应产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受鼓励优惠政策。

8-2-5、 同一包内的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

8-2-6、节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

8-3、供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其磋商资格。

9、推荐成交候选供应商名单：磋商小组根据以上内容进行综合比较，自主打分，由高到低进行汇总排序，推荐出成交候选单位。磋商小组依据评审结果写出评审报告。

### 七、确定成交单位

1、采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人确定成交单位。

2、采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人的成交复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告，公告期限为一个工作日，并向成交供应商发出“成交通知书”。

4、采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

### 八、询问与质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

3、供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4-1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4-2、质疑项目的名称、编号；

4-3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4-4、事实依据；

4-5、必要的法律依据；

4-6、提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，联系电话：029-85235014，联系人：李萍、王亚宁

6、供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

### 九、履约保证金

1、履约保证金金额为中标合同金额的（最高10%）。

2、履约保证金缴纳时间：合同签订前必须交纳至（采购人）。

3、履约保证金缴纳形式：成交供应商应当以支票、汇票、本票、保函等（格式见附件二）非现金形式缴纳。

4、履约保证金收取单位名称：

开户银行：

账号：

联系人：

联系电话：

5、履约保证金退还的方式、时间、条件：

6、履约保证金不予退还的情况：

7、逾期退还履约保证金的违约责任：

### 十、合同

1、自成交通知书发出后三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

2、确定成交单位后，成交供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其成交资格，同时报请监督机构备案，没收其保证金。在此情况下，采购人可按评审结果顺序将合同授予下一成交候选人或重新采购。

3、成交供应商签订合同后，持合同原件到采购代理机构或采购代理机构根据陕西省政府采购网合同备案结果办理保证金退付手续。

### 十一、成交服务费

1、成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付代理服务费，代理服务费由采购人与采购代理机构约定：

参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法按标准收取（按标准）。

2、成交单位的代理服务费交纳信息

银行户名：陕西省采购招标有限责任公司

开户银行：中国光大银行西安友谊路支行

账    号：78560188000095264

联系人：张婕   联系电话：029-85263975

### 十二、其他情况说明

磋商截止时间结束后，递交响应文件或者经评审的实质性响应磋商文件的供应商不足三家，采购代理机构请示监督机构后，终止竞争性磋商活动或继续磋商。

## 第三部分  采购内容及要求

采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机 | 1 | 台 |
| 2 | 除颤监护仪 | 1 | 台 |
| 3 | 紫外线空气消毒机（柜式） | 1 | 台 |
| 4 | 等离子空气消毒机（移动式） | 1 | 台 |
| 5 | 电动病床 | 2 | 张 |
| 6 | ABS双摇病床 | 12 | 张 |
| 7 | ABS床头柜 | 12 | 个 |

二、详细参数描述

1、设备名称：无创呼吸机

数量：1台

技术参数：

1.基本特征

1.1适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

1.2采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280*800。

1.3屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

1.4自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

1.5≥110分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥230分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

1.6电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。

1.7具有有创通气模式、可选无创通气模式.

1.8病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。

1.9呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。

1.10吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

1.11呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

1.12可选配旁流CO2监测。

1.13可选配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-CO2环图

1.14呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提移动。

2 呼吸模式及功能

2.1标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式

2.2可选高级模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）；自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）。

2.3其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1测定（可选），监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。

2.4可选配置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

2.5具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

2.6具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

2.7可选配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳

2.8具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能

3设置参数

3.1潮气量：20ml—2000ml

3.2呼吸频率：1-100次/min

3.3 SIMV频率：1-60次/min

3.4吸/呼比：4:1—1:10

3.5最大峰值流速：≥210L/min

3.6吸气压力：5--80 cmH2O

3.7压力支持：0—80cmH2O

3.8 PEEP：OFF,1--45 cmH2O

3.9压力触发灵敏度：-10 —- 0.5cmH2O

3.10流速触发灵敏度：0.5—15L/ min

3.11氧浓度：21—100%

3.12叹息功能：有

4 监测参数

4.1气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

4.2每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测

4.3潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测

4.4呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

4.5波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间

4.6吸入的氧浓度的监测

4.7趋势图和趋势表显示

4.8具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。

4.9肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。

5 其他功能

5.1便利的锁屏功能

5.2漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

5.3提供直流（12V）和交流两种供电方式

5.4提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式

5.5能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，满足科室信息化的需求

2.设备名称：除颤监护仪

数量：1台

技术参数：

1 整机

（1）整机带电池重量不超过6Kg

（2）防固体颗粒进入等级：IP4X

（3）防液体进入等级：IPX4

（4）工作温度：0～45ºC（从室温环境下进入－20℃环境后，至少能工作60分钟）

（5）具有手动除颤、监护、AED功能，可选配体外起搏功能

（6）拥有开机自检功能

2 显示

（1）★彩色液晶显示器，屏幕8.4英寸，像素800×600
（2）★可显示至少4通道波形

（3）心电波形显示时间最大不小于16s

3 电池

（1）配置可充电免维护锂电池，最多可同时配2块

（2）关机状态充电至80%小于2小时；充电至100%小于3小时

（3）★监护时间大于等于10h，360J能量除颤次数大于等于200次

（4）有电池容量计，可用于快速评估电池电量

4 记录

（1）记录方式：高分辨率热敏点阵打印

（2）记录通道：最大可同时输出不少于3道波形

（3）走纸速度：25 mm/s、50 mm/s两档可选

（4）记录纸宽：50 mm

5 除颤要求

（1）★除颤技术：双相指数截断波（BTE）技术

（2）除颤模式：手动除颤、同步除颤和AED除颤

（3）★除颤波形：双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

（4）★体外除颤能量选择范围：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/150/170/200/300/360 J

（5）体内除颤能量选择范围：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

（6）本地同步放电延时小于60ms（自R波尖峰起）

（7）★可通过体外电极板进行能量选择

6 AED除颤要求

（1）输出能量用户可设置

（2）★电击能量：100～360J可配置

（3）电击次数：1，2，3次可配置

7 无创起搏要求

（1）起搏模式：固定起搏、按需起搏

（2）起搏波形：单向方波脉冲

（3）脉冲宽度：20ms±5%

8 监护要求

（1）可实现3/5导联ECG 参数测量、RESP参数监测

（2）★可升级SpO2、TEMP、NIBP、IBP、旁流/微流EtCO2参数监测功能

9 报警

（1）提供高、中、低三种报警级别

（2）报警类型：生理报警、技术报警；可提供生理报警栓锁或非栓锁功能

（3）报警指示：独立的双色报警指示灯

10 品质要求、

（1）冲击：满足ISO9919中21.102关于院外转运设备冲击试验要求

（2）振动：满足ISO9919中21.102关于院外转运设备振动试验的要求

（3）碰撞：满足救护车标准EN1789中6.3.4.2关于碰撞试验的要求

（4）跌落：满足救护车标准EN1789中6.3.4.3关于跌落试验的要求

EMC：满足IEC60601-1-2要求

（6）产品安全：满足EN/IEC60601-1-1要求

11 数据管理

（1）病人档案：最多 100 份

（2）事件记录：单个病人最大可记录 1000 条事件

（3）波形存储：最大 24 小时连续ECG 波形存储

（4）趋 势 表：最大 72 小时全参数回顾（分辨率：1 min）

（5）数据导出：可通过U盘将数据导出到病人综合数据管理系统软件

3.设备名称：紫外线空气消毒机（柜式）

数量：1台

技术参数：

1.人机共存，动态持续消毒	循环风量≥1500m3/h

2.消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备	适用体积≤150m3

3.初、高效过滤除尘、除菌	输入功率≤500A

4.长寿命、高强度紫外线杀菌，静电吸附杀菌	安装尺寸54*30*176(cm)

5.负氧离子清新空气	消毒效果≤200cfu/m3

6.光触礁活性碳滤膜除异味	机外紫外线泄露＜0.1uw/cm2

7.风速高、中、低可调，风向多角度可调	机内紫外线强度≥13800uw/cm2

8.微电脑程控自动运行，可预约开机关机时间	消毒时空气的臭氧量＜0.02mg/m3

9.超静音轴流风机	灯管寿命≥5000（h）

10.紫外线故障自动监测	负氧离子释放量≥6*106个/cm3

11.红外线遥控操作	电源~220V 50Hz

12.工作时间自动记录显示	噪音≤45db(A)

4.设备名称：等离子空气消毒机（移动式）

数量：1台

技术参数：

一、技术指标

1、该机集主动消毒与被动消毒与一体，具有杀菌与净化双重功能，消毒净化因子为等离子体

2、使用寿命长，该机核心部份等离子发生器在使用中无损耗，降低了使用中的维护成本

3、消毒指标：符合卫生部《医院室内空气消毒技术规范》，菌落总数：≤200cfu/m3

4、人机共存，可在有人情况下对室内空气进行连续消毒，对人及物品无任何损害，可使120m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%以上

5、净化指标：能净化去除空气中的甲醛、氨气、苯化合物、花粉等有害气体与异味，甲醛去除率（降解率）：≥80%。空气洁净度10万级【每立方米尘埃粒子数（粒径≥0.5μm）少于3500000pcs】，pm2.5消除率为98%。

6、空气中的臭氧量：≤0.02 mg/m3

7、等离子发生量：≥6×105个/cm3，负离子发生量：≥6×106个/cm3

8、适用体积：≤120m3

9、循环风量：≥1200m3/h

10.噪声：≤45dB

11、采用低噪音、低能耗直流无刷电机

12、正常工作环境：温度范围：－10℃～40℃

13、工作电源: 220V   50Hz、输入功率：≤75W

14、外型尺寸：430mm×400mm×950mm

15、机壳采用平板式全塑壳制作，具有多彩亚克力印花面板，面板颜色可根据用户的需求配置

二、功能指标

1、等离子体净化消毒，绿色环保，可在人机共存的环境中使用，对人与物品无损害，对环境无二次污染

2、负离子清新空气，有利于人体的健康

3、智能控制器具有过滤网累时提示，整机累计时间功能

4、等离子体故障自动报警，当主要杀菌因子失效时立即报警提醒

5、风机故障自动报警

6、微电脑智能控制，具有手动、自动、定时三种工作模式以及五个风速档位供用户自由选择，每天可自动循环运行且掉电记忆

7、LCD高清液晶中文显示屏，远红外一键式遥控

5.设备名称：电动病床

数量：2张

技术参数：

1、电机：采用进口医疗专用电机（5个），运行安静无声，低噪音，低EMI（电磁辐射），不干扰床旁心电监护仪等医疗设备工作。配有蓄电池一个，能保障病床在断电或运送患者时继续使用；

2、床体：床框采用加厚30×60×1.5mm矩型钢管，底部带罩；床体双层结构，稳定性更高；

3、床头尾板：采用全新的ABS工程材料整体注塑成型，保证病人长期倚靠，不易歪斜。暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，流线型设计，美观大方，无卫生死角；

4、护栏：采用四片式高档 PP 护栏，造型设计结合了自然美学与人体工程学，四片护栏在两端均有镂空设计，应急时可兼做扶手，床头两片护栏内外配有操作按钮，方便病人自行调节适应床体姿态；

5、床面板：床面板采用软连接与高档ABS工程塑料制成，坚固耐用，结实美观，软连接可使在调节床体姿态时病人体验感更好（背部可选配抗倍特板透视X光片）；

6、操作面板：床尾板配10.2英寸液晶屏操作屏，所有操作均可在屏幕上进行，可起背、起腿、整体升降、腿背联动、前后倾斜、一键CPR、锁定及解锁护栏按键、锁定及解锁中控轮、称体重、记录计算体重差、离床报警、床底灯等一共近20个功能，具体功能及使用方法详见产品使用手册；

5、脚轮：6寸豪华中控脚轮，骨架采用航空铝材，一键制动，四轮刹车，内置全封闭自润滑轴承，轮面采用TPR耐磨材料；运行静音又耐用。

6、主要技术参数

1.背部升降：0-75°±5°前倾斜：0-12°±2°全长：2300mm

2.腿部升降：0-45°±5°后倾斜：0-12°±2°全宽：1020mm

3.整体升降:530-730mm 电机：5个  内径长度：1945mm

4.最大承重：250KG 液晶屏：1块 床面宽度：900mm

6.设备名称：ABS双摇病床

数量：12张

技术参数：

一、规格：整体尺寸：2200×900×500mm

二、功能：

1.摇杆采用双组摇杆，隐藏式设计。

2.摇杆采用“双向到位无极限保护”螺管，操作轻松，有效保证使用寿命。

3.调节范围：背部倾斜度≥75°，腿部倾斜度≥35）

4.床体承载重量≥200kg

5.侧面护栏：规格1350×400mm，铝合金扶手。表面硬化处理，耐磨不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位。

6.床体四角配输液架插孔，床底安装脸盆架。

三、 材质：

1.床架采用40×80×1.2mm优质冷轧钢管，底梁采用优质冷轧钢管。

2.床头床尾板全新纯正ABS材料注塑成型，耐褪色，耐老化。

3.床尾板上装透明病历卡

4.床面板采用优质碳钢板≥1.2，整体成型，多气孔设计，便于透气。

5.床体抗酸碱腐蚀，耐褪色，涂料属于绿色健康环保产品，具有很强的抗菌作用。

7.设备名称：ABS床头柜

数量：12个

技术参数：

1.规格：480mm×480mm×760mm

2.材质:优质ABS树脂

3.功能：双层，上层为抽屉并配置抽式餐板、下层为框式设计，单开门，内置一层架板，侧面带毛巾架。4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行方便；台面底座以及抽屉采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，外表光洁、美观；

4.抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成；

5.急救车后方输液架为可调式，根据需要自行调节高度。框架材料采用Φ16不锈钢圆管，急救托盘采用亚克力板加工而成，上配置捆绑带数量为四个，可360°自由旋转；

6.抽屉采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能，拉手采用弧形拉手；

7.抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，塑料筐规格为（长×宽×高）： 400×600×200mm（大号）；400×600×100mm（中号）； 400×600×50mm（小号），每只塑料筐承重≥60Kg。三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；

8.抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。充分提升药品存放量，改善医院形象；

9.整车配置五层抽屉，三只小号抽屉、一只中号抽屉、一只大号抽屉，抽屉整体带排锁控制；配置透明ABS文件盒一个、心肺复苏版一个、氧气瓶挂架一个、电源插座一个、锐器盒一个、两个塑料翻盖式污物桶；推车右侧面带侧抽板，方便存放物品；

10.整车配置4只施可瑞4寸丝杆单片轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

## 第四部分  合同草案条款

甲方：（前款所称采购人）         住所：

乙方：（前款所称成交供应商）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：签订合同且安装调试，经过正式验收合格后支付合同总价款的百分之八十五（85%），余百分之十五（15%）价款在正常使用无质量问题质保期满后付清。乙方需要出具全额发票。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由         负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、履行期限、地点及方式:

1、履行期限：合同条签订后20个日历天内

2、地点：

3、方式：

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、货物的质保期为验收合格后1年，终身维护保养，质保期后，只收取成本费用。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在   小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、竞争性磋商文件、磋商响应文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货产品技术规格及参数表

5、竞争性磋商文件

6、磋商响应文件

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（  ）种争议解决方式：

（1）、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，   备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

## 第五部分   竞争性磋商响应文件格式

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：SCZD2020-CS-1178/001

宜君县中医医院安宁病房及老年科医疗设备采购项目

竞争性磋商响应文件

供应商：

时  间：

目      录

第一部分：磋商响应函

第二部分：首次磋商响应报价表

首次报价明细表

首次节能环保、环境标志产品明细表

商务偏离表

技术偏离表

最后磋商响应报价表

最后报价明细表

最后节能环保、环境标志产品明细表

第三部分：响应方案说明

第四部分：供应商承诺书

供应商企业关系关联承诺书

供应商单位类型声明函

供应商监狱企业声明函

供应商残疾人福利性单位声明函

制造商企业（单位）类型声明函

第五部分：资格证明文件

法定代表人授权书

第一部分  磋商响应函

陕西省采购招标有限责任公司：

我单位收到贵公司（宜君县中医医院安宁病房及老年科医疗设备采购项目）磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照磋商文件中的要求，提供产品及技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按磋商文件的规定，我公司的首次磋商响应报价为：人民币（大写）：            （￥：    元），并对其后的磋商报价负法律责任。

3、我方提交的响应文件正本一份、副本两份。

4、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、我方     （是、不是）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

6、磋商后在规定的有效期内撤回磋商，我方愿接受政府采购的有关处罚决定。

7、同意向贵方提供可能要求的，与本次磋商有关的任何证据或资料，且尊重磋商小组的评审结论和结果。

8、我方的响应文件有效期自磋商之日起为60个日历天，若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

9、有关于本磋商文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_________________

_____年_____月_____日

第二部分   首次磋商响应报价表

单位 ：元

| 报价内容 磋商内容 | 设备费 | 运杂费 | 其它 费用 | 总计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： 人民币大写： ￥： 元 |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。 |  |  |  |  |  |

供应商                  法定代表人或授权代表

（公章）：                  （签字或盖章）：

年       月      日

首次报价明细表

包                                      第  页，共  页

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商                                法定代表人或授权代表

（公章）：                                  （签字或盖章）：

首次节能环保、环境标志产品明细表

包                                  第  页，共  页

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类 别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元/人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占磋商响应总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如磋商响应产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

供应商                          法定代表人或授权代表

（公章）：                            （签字或盖章）：

商务条款偏离表

包号:

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表（签字或签章）:

技术偏离表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表（签字或签章）:

最后磋商响应报价表

单位 ：元

| 报价内容 磋商内容 | 设备费 | 运杂费 | 其它 费用 | 总计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： 人民币大写： ￥： 元 |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。 |  |  |  |  |  |

供应商                  法定代表人或授权代表

（公章）：                  （签字或盖章）：

年       月      日

注：该表格磋商响应文件中无需提供，请单独打印并盖章签字，带至磋商现场，作为最终磋商报价时使用。

最后报价明细表

第  页，共  页

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商                                法定代表人或授权代表

（公章）：                                  （签字或盖章）：

最后节能环保、环境标志产品明细表

第  页，共  页

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类 别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占磋商响应总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如磋商响应产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

供应商                          法定代表人或授权代表

（公章）：                            （签字或盖章）：

第三部分  磋商方案说明

第四部分  供应商承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

做为参加贵单位组织的（项目名称）的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为      次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次磋商提交的所有资质证明文件和资信证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商                            法定代表人或授权代表

（公章）：                           （签字或盖章）：

供应商企业关系关联承诺书

我单位供应商在本磋商项目中，与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年    月    日

供应商单位类型声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）制造的货物。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

（2）本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同磋商协议合同总金额的比例为       。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日　期：____________

注：符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

供应商监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接供应商提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同磋商协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日　期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日  期：

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

制造商企业（单位）类型声明函

本企业（单位）作为______单位的______ 项目（供应商名称）所磋商响应产品的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和供应商共同盖公章生效。

制造商（盖章）：

供应商（盖章）：

日　期：____________

注：1、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

2、供应商所响应的产品均为自己制造，可不提供此声明函。

第五部分  资格证明文件

1供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；提供开户许可证（复印件）；

2供应商提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（响应产品须在其经营范围内）；

3响应产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证复印件；

4供应商提供单位负责人授权书及被授权人身份证；

5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6、本项目不接受联合体磋商。

2、供应商资信要求

2-1、供应商交纳保证金凭证；

2-2、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2-3、财务状况报告（须提供供应商财务报表或具有财务审计资质的单位出具的财务报告）

2-4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商缴税证明和养老保险缴纳证明）；

2-5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供设备和技术人员列表）；

2-6、法律、行政法规规定的其他条件。

以上为供应商必备要求，各供应商在响应文件中附加盖供应商红色公章的复印件，在评审过程中由磋商小组进行评审，无效或缺项将被视为无效文件。

法定代表人授权书

陕西省采购招标有限责任公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权人姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     传真：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

供应商                         法定代表人

（公章）：                     （签字或盖章）：

本授权自签字盖章之日起生效。

授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同）

附件一：

磋商担保函

（适用于保证金保函）

保函编号:

致陕西省采购招标有限责任公司(下称受益人):

鉴于     (下称被保证人)将于    年 月 日参加贵方磋商编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的竞争性磋商,我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的磋商保证：

- 本保证担保的担保金额为人民币(币种)     元(小写)     元整(大写）。
    二、本保证担保的保证期间为该项目的磋商有效期(或延长的磋商有效期)后28日(含28日),延长有效期无须通知我方。
    三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔：
    1.被保证人在磋商文件规定的有效期内撤回其磋商响应；
    2.被保证人在有效期内收到受益人发出的成交通知书后,不能或拒绝按磋商文件的要求签署合同；
   3.被保证人在有效期内收到受益人发出的成交通知书后,不能或拒绝按磋商文件的规定提交履约担保；
   4.被保证人成交后未按照磋商文件规定交纳代理服务费。
   四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
   五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
   六、本保证担保项下的权利不得转让。
   七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。
   八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
   九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章):     
法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章）：                
单位地址:     
电话:

日期:     年    月    日

附件二：

履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日