项目编号：TCHXDZB2020-201

铜川市新区坡头街道办事处卫生院数字化医用X射线摄影

设备采购及安装项目

竞争性磋商文件

陕西华信德招标有限公司

二〇二〇年三月

特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关磋商响应文件：

1、请您仔细阅读磋商文件并正确理解磋商文件中各项具体要求。如您对磋商文件有疑问，请在磋商文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请您严格按照磋商文件载明的磋商响应文件的格式要求编制磋商响应文件，磋商响应文件须胶装成册。

3、请您仔细核对您的磋商响应文件是否已按照磋商文件的要求签字、签章和加盖单位公章，您的实质性条款是否满足磋商文件要求，您的磋商响应文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足磋商文件要求。

4、请于规定时间内按磋商文件要求递交保证金（保证金必须足额、必须在磋商响应文件递交截止时间前从您基本账户转出且到账，保证金缴纳凭证须附在磋商响应文件中）。

5、请您按照磋商文件要求密封磋商响应文件，并正确标记。

提示：您的磋商响应文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关磋商：

1、除磋商文件要求递交的文件和资料外，请您随身携带磋商文件要求提供的其他备查文件原件。

2、请您务必考虑天气情况、交通情况以及您对磋商地址的路线熟悉等情况于2020年4月7日上午9：00分前到铜川市新区布尔玛酒店会议室递交磋商响应文件，磋商响应文件逾期到达，将被拒绝接收。

3、请您到达文件递交地点后及时到磋商响应文件接收处签字登记。

三、关于弃标的说明

若您因为一些特殊原因不能参加本次磋商活动，请您务必以书面形式告知我们，以便我们正常开展后期工作，同时也避免再次打扰您，感谢您的配合。

请各供应商仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们联系（0919-4181193），我们将非常高兴地为您服务。

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	5

供应商须知前附表	5

第三章 合同条款及格式	23

合同前附表	23

第四章 竞争性磋商内容及技术要求	33

第五章 评审方法	37

第六章 竞争性磋商响应文件格式	46

- 铜川市新区坡头街道办事处卫生院数字化医用X射线摄影设备采购及安装项目

- 竞争性磋商公告

陕西华信德招标有限公司受铜川市新区坡头街道办事处卫生院的委托，按照政府采购程序，对铜川市新区坡头街道办事处卫生院临床检验设备采购项目进行采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

- 采购项目名称：铜川市新区坡头街道办事处卫生院数字化医用X射线摄影设备采购及安装项目

- 二、采购项目编号：TCHXDZB2020-201

三、采购人名称：铜川市新区坡头街道办事处卫生院

地  址：铜川市新区坡头街道办事处

电话：0919-6921003

四、采购代理机构名称：陕西华信德招标有限公司

地  址：铜川市印台区兴运小区2号楼2单元202室

联系人：藏笑迎

电话：0919-4181193

传真：/

- 采购内容和需求：铜川市新区坡头街道办事处卫生院临床检验设备采购项目1项

项目概况：详见竞争性磋商文件

项目用途：铜川市新区坡头街道办事处卫生院数字化医用X射线摄影设备采购及安装项目

采购预算：800000元

六、供应商资质要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

1、供应商为合法注册的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）（或三证合一的营业执照副本）、开户许可证；

2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；

3、供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》，供应商为经销商须提供《医疗器械经营许可证》或二类《医疗器械经营备案凭证》（所投产品须在其经营范围内）；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供承诺书）及具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收承诺书、缴纳社会保障资金承诺书）；

4、提供参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明 ；

5、提供投标保证金交纳凭据；

6、供应商不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn” 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目磋商；

注：本项目不接受联合体磋商。

七、采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见竞争性磋商文件。

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。 （1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）； （2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； （4）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）； （5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； （6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

八、竞争性磋商文件发售时间、地点：

1、发售时间：2020年3月23日9:00至2020年3月27日17:00 （双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：铜川市印台区兴运小区2号楼2单元202室

3、文件售价：竞争性磋商文件售价500元/份，售后不退。

注：获取方式：1.受疫情影响，若有意向参加的供应商，请在磋商文件发售时间内将单位介绍信、授权委托书及经办人身份证复印件（附经办人联系电话及电子邮箱）加盖公章的扫描件发送至项目负责人邮箱并致电确认（ 1441592755@qq.com），0919-4181193，待项目负责人审核确认无误后向意向参加的供应商发送报名登记表及磋商文件费缴纳账号信息。意向参加的供应商填写支付完成后，将报名登记表及文件购置费缴纳凭据发送至项目负责人邮箱，磋商文件电子版将通过邮箱发送；2.受疫情影响，各供应商委托一名代表到场参与投标，到场人员需自备口罩等防护工具，做好个人防护。3、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

九、竞争性磋商文件响应文件递交截止时间及开标时间和地点：

1、文件递交截止时间：2020年4月7日9:00时

2、投标地点：铜川市新区布尔玛酒店会议室

3、开标时间：2019年4月7日9:00时

4、开标地点：铜川市新区布尔玛酒店会议室

十、其他应说明的事项：

采购代理机构联系方式：0919-4181193

开户名称：陕西华信德招标有限公司铜川分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司铜川同官路支行

开户账号：61050161360000000334

- 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.3 | 采购代理机构：陕西华信德招标有限公司 地址：铜川市印台区兴运小区2号楼2单元202室 联系人：藏工 电话：0919-4181193 |
| 2 | 3.6 | 本项目不接受联合体磋商。 |
| 3 | 9.2 | 不允许提供备选方案。 |
| 4 | 9.3 | 本次磋商的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。 |
| 5 | 11.1 | 磋商报价：磋商报价是供应商为完成本项目要求的全部货物、服务内容最终价格的体现，包括但不限于施工费、设备费、安装调试费、运费、税费、验收费、税金等其他一切相关费用。 供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效磋商处理。 |
| 6 | 12.1 | 资格证明文件： 1、供应商为合法注册的法人或其他组织，并出具合法有效的三证合一的营业执照副本、开户许可证； 2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证原件）； 3、供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》，供应商为经销商须提供《医疗器械经营许可证》或二类《医疗器械经营备案凭证》（所投产品须在其经营范围内）； 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供承诺书）及具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收承诺书、缴纳社会保障资金承诺书）； 5、提供参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明 ； 6、提供投标保证金交纳凭据； 7、供应商不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn” 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； 8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目磋商； 以上要求均为必备资质，在磋商时各供应商应提供1-6资格证明文件，并在磋商响应文件中附有加盖供应商红色公章的复印件。在评审过程中由磋商小组进行审查，若有缺项漏项，其磋商响应文件无效。 1）第2项的“法定代表人授权书”必须原件加盖单位公章装订于响应文件中； 2）其他资质均以复印件加盖单位公章装订于响应文件中，但应保证复印件的清晰度，因辨识不清等引起的文件无效，供应商负责； 注：未注明要求原件的资格证明文件，在磋商后的任何时间，磋商小组都有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，按无效磋商处理。 |
| 7 | 14.4 | 磋商保证金：人民币壹万元整（￥10000.00元） 磋商保证金的有效期与磋商有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为磋商有效期延长一个月。 磋商保证金的缴纳形式：转账、电汇、担保机构保函。 供应商以银行转账、电汇形式交纳保证金的，须从基本账户转出，并且在磋商响应文件递交截止前到达采购代理机构指定账户（转账时请注明项目编号。磋商保证金到达采购代理机构指定账户后，供应商须与项目负责人联系确认是否到达指定账户。（联系电话0919-4181193）供应商转账电汇、凭证需打印或复印后装订在磋商文件正本中，所有副本中均应附有磋商保证金的复印件。 供应商以保函形式缴纳磋商保证金的，须在磋商响应文件递交截止时间前将担保机构保函正本原件提交至采购代理机构备案，并将保函正本复印件附在磋商响应文件规定处。 |
| 8 | 15.1 | 磋商有效期:提交磋商响应文件的截止之日起90天。 |
| 9 | 16.1 | 正本的份数：壹份；副本的份数：叁份；报价一览表：壹份；电子版（U盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称）。 电子版包括： （1）磋商响应文件正本签字盖章后的PDF格式扫描件，与正本具有同等法律效力。 |
| 10 | 17.2 | 竞争性磋商响应文件正本、所有的副本、电子版本、报价一览表、资格证明文件分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“报价一览表”“资格证明文件”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。 |
| 11 | 18.1 | 磋商响应文件递交截止时间：2020年4月7日9：00分(北京时间) 磋商响应文件递交地址：铜川市新区布尔玛酒店7楼会议室 磋商响应文件接收人：陕西华信德招标有限公司 |
| 12 | 21.1 | 磋商时间：2020年4月7日9:00分(北京时间) 磋商地点：铜川市新区布尔玛酒店7楼会议室 |
| 13 | 24.1 | 评审方法：综合评分法（详见第五章） |
| 14 | 29 | 成交代理服务费：成交供应商应承担组织本次采购项目活动的全部费用，招标代理机构收取的成交服务费按国家发展计划委员会颁布的《招标代理服务费收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、国家发展改革委员会办公厅办法的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）有关规定执行和国家发展改革委员会《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的有关规定执行。 成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付代理服务费。 |
| 15 | 银行 账户 信息 | - 保证金账户： - 户名：陕西华信德招标有限公司铜川分公司 - 开户行：中国建设银行股份有限公司铜川同官路支行 - 开户账号：61050161360000000334 - 代理服务费账户： - 户名：陕西华信德招标有限公司铜川分公司 - 开户行：中国建设银行股份有限公司铜川同官路支行 - 开户账号：61050161360000000334 请各供应商按照要求分别将保证金和服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| 16 | 履约 担保 | 履约担保的形式：/ 履约担保的金额：/ |
| 17 | 踏勘 现场 | 不组织，供应商自行踏勘 |
| 18 | 其他 | 本项目不接受联合体磋商。 |

一.总  则

1.适用范围

1.1本次磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。

- 名词解释

2.1采购人：铜川市新区坡头街道办事处卫生院

2.2采购代理机构：陕西华信德招标有限公司

2.3供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件规定资格条件且参与竞争性磋商的法人或其他组织。

3.合格的供应商

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效磋商。

3.4供应商不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，一经证实，则该磋商无效。

3.5磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

4.合格的货物（产品）和服务

4.1供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和竞争性磋商文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5.竞争性磋商响应文件内容的真实性

5.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

二.竞争性磋商文件

6.竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件规定了要求提供的产品和服务，磋商程序和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

第三章 合同条款及格式

第四章 磋商内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 竞争性磋商响应文件构成及格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

6.3本竞争性磋商文件的解释权归陕西华信德招标有限公司，如发现竞争性磋商响应文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7.竞争性磋商文件的修改和澄清

7.1在磋商响应文件截止时间3日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长竞争性磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。

7.2采购代理机构如果对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.3已经购买竞争性磋商文件的供应商对竞争性磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期3日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性磋商文件的供应商。

7.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三.磋商响应文件的编制

8. 磋商语言和磋商货币

8.1供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

8.2磋商应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

9.竞争性磋商响应文件的构成

9.1 供应商提交的竞争性磋商响应文件应包含下列部分的内容：

（1） 按照供应商须知的要求和竞争性磋商文件规定格式填写的竞争性磋商响应函、磋商报价表、法定代表人授权委托书。

（2）按照竞争性磋商文件的要求编制的磋商方案说明书，内容至少应包括组织实施计划和服务的详细说明，技术规格响应表，供货（服务）一览表，生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证，安装调试方案说明，人员配备和售后服务承诺等。

（3）按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

（4）按照本须知第14条要求提交的磋商保证金。

（5）竞争磋商文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在竞争性磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，其磋商将按照无效磋商处理。

9.3本次磋商的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。

10.竞争性磋商响应文件格式

10.1 供应商应按照竞争性磋商文件中第六章“竞争性磋商响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

10.2按竞争性磋商文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其竞争性磋商响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

11.磋商报价

11.1磋商报价：磋商报价是供应商为完成本项目要求的全部货物、服务内容最终价格的体现，包括但不限于施工费、设备费、安装调试费、运费、税费、验收费、税金等其他一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。

11.2磋商报价表中标明的价格应为履行合同的总报价，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性磋商响应文件将按无效磋商处理。

12.证明供应商合格的资格证明文件

12.1供应商应按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求，在竞争性磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商响应文件将被作无效文件处理。

13.证明货物（产品）符合竞争性磋商文件规定的文件

13.1供应商应在竞争性磋商响应文件中提交产品和服务满足竞争性磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商响应文件，与竞争性磋商文件要求有重大偏离的磋商响应文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将按无效磋商处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一。（如需供应商提供样品，样品必须与竞争性磋商响应文件的表述完全符合。）包括：

1)产品主要技术指标和性能的详细说明；

2）生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

3) 逐条对竞争性磋商文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对磋商的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

4) 货物、服务内容的详细说明。

14.磋商保证金

14.1供应商在磋商时应向陕西华信德招标有限公司铜川分公司提交“供应商须知前附表”规定数额的磋商保证金,并作为其磋商的一部分。

14.2磋商保证金是为了保护采购单位（包括陕西华信德招标有限公司及采购人）免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的磋商保证金。

14.3磋商保证金可采取“供应商须知前附表”规定的任何一种形式。

14.4磋商保证金必须按照竞争性磋商文件“供应商须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

14.5磋商后经审查，未提交磋商保证金、未按竞争性磋商文件规定时间提交磋商保证金或担保机构出具的保函正本未在采购代理机构备案的、磋商保证金金额不足或磋商保证金转账凭证复印件/担保机构出具的保函正本复印件未附在磋商响应文件内的磋商将按无效磋商处理。

14.6未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内按原账户退还；成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订并按规定交纳成交代理服务费后五个工作日内退还（退还时，成交供应商须向采购代理机构提供采购合同原件壹份及代理服务费缴纳凭证复印件）。

14.7供应商以担保机构保函形式缴纳磋商保证金的，磋商结束之后将担保机构保函原件退回（退还时间参照14.6条款）。供应商领取担保机构保函原件时需携带法人授权委托书原件。

14.8 下列任何情况发生时，视为供应商违约，其磋商保证金将被没收：

1) 供应商在磋商有效期内撤回其磋商响应文件；

2）供应商在响应文件中提供伪造、套改、虚假资料参加磋商的。

3) 供应商成交后放弃成交或未能按规定签订合同；或未能按规定交纳成交代理服务费。

4）供应商成交后将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

5）供应商事先未通告无故不参加磋商活动的。

6）供应商不按法定程序进行质疑和投诉，捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

15.磋商有效期

15.1磋商响应文件应在“供应商须知前附表”中规定的期限内保持有效。磋商有效期不满足规定有效期的磋商响应文件将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其磋商保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件，但要相应延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本章第14条有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16.竞争性磋商响应文件的式样和签署

16.1供应商应按照供应商须知的要求, 准备一份竞争性磋商响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数量的副本，每套竞争性磋商响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。同时提供与竞争性磋商响应文件正本内容一致的电子版（U盘）一份及报价一览表一份，并标注供应商全称、项目名称、项目编号，与竞争性磋商响应文件同时递交。竞争性磋商响应文件电子版为正本签字盖章后的PDF格式扫描件，与正本具有同等法律效力。

16.2竞争性磋商响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章（竞争性磋商文件要求竞争性磋商响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署）。竞争性磋商响应文件副本可采用正本的复印件（彩印）。

16.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字加盖公章才有效。

16.4供应商名称应填写全称，竞争性磋商响应文件正本必须逐页加盖供应商公章。

16.5 竞争性磋商响应文件正本和副本按照竞争性磋商文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

16.6文件中所有签章处均为签字并盖章。

16.7因字迹潦草、表述不清或不按竞争性磋商文件格式编制的竞争性磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

16.8竞争性磋商文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

四.竞争性磋商响应文件的递交

17.竞争性磋商响应文件的密封和标记

17.1报价一览表除在竞争性磋商响应文件内装订外，再制作一份单独放在一个信封中。封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封报价一览表的报价必须与竞争性磋商响应文件正本中的报价一览表（报价表）报价一致，若不一致，则按单独密封的报价一览表为准。

17.2供应商应将竞争性磋商响应文件正本、所有的副本、电子版本、资格证明文件及报价一览表单独密封装在封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“资格证明”“报价一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。

外层包装请按以下要求标记：

1) 磋商响应单位的全称；

2) 磋商项目名称、项目编号；

3）正本或副本、电子版、报价一览表“请勿在＿＿＿＿＿(磋商时间)之前启封”。

17.4如果供应商未对竞争性磋商响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

18．竞争性磋商响应文件的递交

18.1供应商应按照竞争性磋商公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前将全部竞争性磋商响应文件和磋商资料递交至采购代理机构接收人处。

18.2采购代理机构在竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，只负责竞争性磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

18.3无论供应商成交与否，其竞争性磋商响应文件恕不退还。

19．递交的竞争性磋商响应文件

19.1按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的磋商截止时间后递交的任何竞争性磋商响应文件。

20．磋商的修改与撤回

20.1 供应商在递交竞争性磋商响应文件后，可以修改或撤回其竞争性磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改或撤回。

五.磋商与评标

21.磋商大会

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织竞争性磋商。磋商时所有供应商代表自愿参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

21.2采购代理机构将做磋商记录，存档备查。

22．评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

23．评审组织及评审原则

23.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

23.2竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

23.3在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

23.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

23.5磋商过程中的实质性变动：

23.5.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.5.2对竞争性磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

23.6竞争性磋商响应文件的初审（含资格性检查和符合性检查）

23.6.1磋商小组将审查竞争性磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全，磋商保证金是否合格、有无计算上的错误等。

23.6.2计算错误将按以下方法更正：

（1）磋商响应文件中报价一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与磋商响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准。

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

23.6.3对于竞争性磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。

23.6.4在详细评审之前，根据本须知第23.6.5条的规定，磋商小组要审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的磋商。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.6.5实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情况之一的，其磋商将构成非实质性响应，按无效磋商处理：

1）没有按照竞争性磋商文件要求提供的竞争性磋商响应文件或竞争性磋商响应文件构成有重大缺项；

2）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

3）供应商未按竞争性磋商文件要求提交磋商保证金或保函的；

4）资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

5）无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；

6）存在有重大缺漏项和重大技术偏离的货物（产品）；

7）供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

8）磋商报价超过竞争性磋商文件公布的采购预算的。

9）竞争性磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

11）法律、法规规定的其他无效情形。

23.7竞争性磋商响应文件的详细评审

23.7.1磋商小组将按照本须知第23.6.4条规定，只对确定为实质性响应竞争性磋商文件要求的磋商响应文件进行详细评审。

23.7.2详细评审按照“供应商须知前附表”的评审方法进行。

23.8成交候选人的确定

磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐1-3名成交候选人，标明排列顺序。

24．评审过程的保密

磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

25．评审方法

24.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），本次评审采用综合评分法，即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推存1-3名成交候选人。

六.成交、通知与签约

26．成交程序

26.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐1-3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体磋商小组成员签字确认。

26.2采购人根据磋商报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

26.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性磋商。

26.4采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交供应商。

26.5成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

26.6供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

27．成交通知

27.1采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商领取成交通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

27.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

28. 采购合同的签订

28.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

29．成交代理服务费

29.1成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付代理服务费。

- 质疑

31.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

31.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 31.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

31.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

31.4.2质疑项目的名称、编号；

31.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

31.4.4事实依据；

31.4.5必要的法律依据；

31.4.6提出质疑的日期。

31.5有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

31.5.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

31.5.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

31.5.3未在法定期限内提出质疑的；

31.5.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

31.5.5应当提交授权书而未提交的；

31.5.6以非法手段取得证据、材料的；

31.5.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

31.5.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

- 31.6质疑答复

- 31.6.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 31.6.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本项目监督机构提起投诉。

- 31.7其他需要说明的事项

- 31.7.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

- http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

- 31.7.2接收质疑函的方式：书面形式

- 31.7.3联系部门：陕西华信德招标有限公司铜川分公司

- 31.7.4联系电话：0919-4181193

- 31.7.5地址：铜川市印台区兴运小区2号楼2单元202室

32.其他

32.1磋商步骤为：第一次报价---初步评审---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。（以供应商递交的磋商响应文件中的总报价为第一次报价。分别磋商后，供应商现场填报的磋商响应总报价为第二次报价）

32.2当第二次报价全部超过磋商文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

32.3成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，供应商还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

第三章 商务要求及合同格式

合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：铜川市新区坡头街道办事处卫生院 地 址：铜川市新区坡头街道办事处 项目名称：铜川市新区坡头街道办事处卫生院数字化医用X射线摄影设备采购及安装项目 资金来源：财政资金 |
| 2 | 项目实施地点：采购人指定地点 |
| 3 | 交货期: 合同签订后7个工作日内，货物设备全部到位并安装调试完毕。 |
| 4 | 质量保证期:项目最终验收合格后壹年。 |
| 5 | （1）合同总价即中标价，投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务、工程且验收合格的所有费用，包括设备（产品）费、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、施工费用等其他一切相关费用。 （2）合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 （3）付款方式和程序： 1）由采购人负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人（附详细清单）。 2）付款方式：安装调试完毕验收合格后付合同总价款的95%，剩余的5%质保期结束后30日内付清。 |
| 6 | 安装、调试要求： （1）由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。 （2）供应商应在合同签订后一天内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。 （3）供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（5‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。 （4）安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。 |
| 7 | 技术支持： 提供全年7×24小时的技术咨询服务。 |
| 8 | 技术培训： 应包保养、使用安全等培训内容。供应商需为采购人免费培训使用人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在设备(产品)投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障设备(产品)的良好使用。 |
| 9 | 技术资料要求： 进口产品相关的全套资料（如报关单、中文说明书等） |
| 10 | 质量保证： 供应商提供的设备(产品)及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流设备(产品)，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足磋商文件的要求，磋商文件未明确要求的内容，采购人须按招标设备(产品)主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供设备(产品)工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 |
| 11 | 验收： 由采购人和供应商共同对项目进行整体验收。其内容包括确认设备(产品)的产地、规格、型号和数量，对其设备(产品)技术指标、性能参数以及工程质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。 （1）所验设备(产品)的指标、性能参数通过验收达不到磋商文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为设备(产品)验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。 （2）若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大设备(产品)技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。 （3）验收标准：按磋商文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。 （4）验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 （5）验收依据： 1）合同文本； 2）投标文件及澄清函、磋商文件； 3）国家和行业制定的相应的标准和规范。 4）设备(产品)验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。 |
| 12 | 质保及维保服务（提供售后服务承诺书）： （1）供应商应提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。 （2）服务方式:现场服务，整体验收合格后质量保证期为1年，并提供终身维修（护）。在质量保证期内发生重大故障，维修工程师抵达现场时间≤8小时，24小时内无法恢复的故障提供免费备机服务。 （3）每年至少四次上门维护，回访。 （4）对于存在质量问题或者短少的设备，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。 （5）质量保修期内，供应商应按照有关管理规定及双方约定承担质量保修责任。 （6）在设备(产品)最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。 （7）投标人及所投设备(产品)的生产厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足磋商文件要求对待。 |
| 13 | 知识产权： 供应商应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承但。 |
| 14 | 违约责任： 按《合同法》中的相关条款执行。 未按合同或磋商文件要求提供设备(产品)或供应的设备(产品)质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。 |

- 铜川市新区坡头街道办事处卫生院数字化医用X射线摄影设备采购及安装项目

（示范文本）

2020年   月

第一部分  协议书

采购人（全称）：铜川市新区坡头街道办事处卫生院

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：                                        ；

2. 项目地点：                                        ；

3. 项目内容：                                        。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、响应文件、磋商文件、澄清、磋商补充文件（或委托书）；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同价款

合同总价（大写）：                            （¥        ）。

合同总价即成交价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，供应商（成交人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式：

（1）结算单位：由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人。

（2）付款方式：详见磋商文件合同条款及格式前附表。

五、期限

详见合同条款及格式前附表。

六、双方承诺

1.供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2.采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求：

即交付的设备（产品）、服务内容、数量与响应文件、磋商文件等所指明的，或者与本合同所指明的设备（产品）、服务内容相一致。（附清单）

八、项目实施地点：采购人指定地点。

九、运输、安装、调试要求：详见合同条款及格式前附表

十、技术支持：详见合同条款及格式前附表

十一、技术培训：

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

十二、技术资料要求：

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在价格中：

1.完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、保修卡等；

2.制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件（如有）验收时须一并提供；

3.产品验收标准；

4.技术说明书及必须的其它技术资料

5.系统安装，调试、维修线路图及原理图；

6.零部件目录；

7.备品备件、易损件清单；

8.合同中要求的其他文件资料。

十三、质量保证：

供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足磋商文件的要求，磋商文件未明确要求的内容，供应商须按产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

十四、验收:

由采购人和供应商共同对项目进行安装验收和最终整体验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1.所验产品的指标、性能参数最终验收达不到响应文件要求和响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

2.若发现供应商有弄虚作假的，在磋商阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失。

3.验收标准：按磋商文件、响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5.验收依据：

合同文本；

磋商文件及澄清函、响应文件；

国家和行业制定的相应的标准和规范；

验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

十五、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：

详见磋商文件及成交供应商的响应文件。

十六、保密

须严格保密，对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

十七、知识产权

供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

十八、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十九、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

二十、合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方同意向西安市仲裁委员会申请仲裁。

二十一、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

二十二、其他（在合同中具体明确）

二十三、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式捌份，其中，合同正本一式贰份，副本一式陆份，具有同等法律效力，正副本不一致，以正本为准。采供双方各执正本壹份副本贰份，监管部门备案副本壹份、采购代理机构存档副本壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：   （盖章）                    供应商：   （盖章）

地址：                                 地址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人或其授权                     法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                     的代理人：（签字）

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

# 第四章  竞争性磋商内容及技术要求

- 采购预算金额：设备费68万元、防护及装修费12万元

- 完工期：合同签订后7个工作日内

质保期：壹年

一、技术参数

1、电器箱/高压发生器参数

1.1主逆变频率:≥260kHz

1.2输出标称电功率:≥50kW

1.3最大输出功率:≥50kW

2、X射线管组件参数

2.1旋转阳极:≥60Hz

2.2标称管电压:≥150kV

2.3摄影电压：40kV～150kV

2.4摄影电流：10mA～650mA

2.5曝光时间：0.001s～6.3s

★2.6摄影mAs：1mAs～1000mAs

2.7焦点:0.6/1.2

2.8焦点功率:22kW/50kW

2.9阳极靶角:12°

2.10阳极转速:≥3200 min-1

2.11阳极热容量:≥150kHU

2.12管组件热容量: ≥900kJ

2.13管套最大散热率:≥180W

3、限束器参数

3.1固有滤过：≥1mmAl

3.2附加滤过：1mmAl+2mmAl

4.  动态平板探测器

4.1探测器类型:非晶硅

4.2闪烁体类型:碘化铯

4.3视野范围:17″*17″

4.4摄影及点片像素矩阵:3K * 3K；透视像素矩阵：1.5K * 1.5K

★4.5静态界限分辨率:≥3.7Lp/mm; 动态界限分辨率：≥1.4Lp/mm

4.6输出灰阶:≥14bits

4.7 DQE值:＞67 %

4.8成像时间:≤9s

5.  机架参数

5.1升降范围：≥1250mm

5.2焦屏距范围：1000mm～1800mm

5.3机架旋转范围：－40°～130°

5.4探测器旋转：≥90°

5.5球管旋转：≥180°

6.  阅片工作站参数

6.1软件功能：登记保存、查询、修改、远程查询登记、曝光参数调节、曝光控制、裁剪、标记、垂直镜像、水平镜像、窗宽窗位、图像全选、单窗、双窗、移动、缩放、负像、测量、报表、保存、预览、胶片、2-4幅图像拼接（选配）。

6.2采集模块：千兆网传输；图像自适应增强处理，动态图像采集、存储、回放

6.3图像处理模块：均衡、窗宽窗位、兴趣区、负像、平滑、锐化；单窗、双窗、四窗、移动、右旋90度、左旋90度、水平镜像、垂直镜像、放大镜、图像缩放、图像还原、图层信息；文字标注、图像标注、长度测量、曲线测量、角度测量、矩形长度、矩形面积、椭圆长度、椭圆面积、多边形面积、测量编辑、测量删除；实时正负像上下左右镜像；实时图像均衡处理

6.4图像信息管理：Dicom图像存储、Dicom图像观阅、Dicom图像打印、Dicom图像传输

二、基本配置

1、新型U型臂主机架						   1套

2、高品质的高频高压发生器装置			   1套

3、高性能影像处理工作站					   1套

★4、34″普通液晶显示器					   1套

5、电器箱								           1套

6、带光源对称可调限束器					       1套

7、17″×17″动态平板探测器						1套

8、X射线管组件									1套

三、性能特点

1、 非晶硅动态平板探测器，采用先进的制造工艺、具有超强的稳定性；

2、 探测器可以大范围转动，17″×17″有效探测面积，可满足各个部位的各种拍摄需要；

3、工作站采用国际专业先进的医学图像处理技术，中文操作界面，具有完善的DR图像处理功能；标/高清切换

3.1高/标清透视模式任意切换

3.2图形化人机交近界面

3.3动态图像采集和回放时可随机抓图

3.4标配超宽34英寸显示器可并列显示采集和回放图像

3.5实时图像均衡处理功能

3.6全智能IBS智能控制

3.7可扩展显示图像

4、可选灰阶液晶显示器，分辨率高，图像品质卓越；

5、采用千兆网与DR探测器连接，图像采集安全快捷；国际Dicom3.0标准接口，方便联入PACS系统，进行传输、打印；

6、kV、mAs两钮制，kV、mA、s三钮制及可选AEC自动曝光电离室三种摄影模式，可自行选择，更好的满足不同使用者的专业要求；

7、设有多部位、多体位、多体型的成人、儿童等人体特征摄影参数设置，共计2000种摄影参数组合，同时用户可自由修改及存贮，使操作更为简便；

8、具备多重自动保护及故障代码提示功能，维修更方便；

9、自主研发、生产全电动新型U型臂主机架，大范围升降、旋转，满足站立和平卧多部位摄影要求；

10、机械运动采用全自动的数码控制驱动技术，高品质减速电机，性能稳定，一键到位，精确、可靠。

11、两种机械运动控制方式：近台控制、远程控制，操作快捷灵活方便。

防护及装修部分

| 防护部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |  |
| - 1 | - 五面墙体防护钡沙 | - 82.8㎡*3mmpb | - 5吨 | - 与水泥按4：1均匀混合，掺水搅拌。分3次施工，有效防止脱落、开裂，每次施工1.2公分， 顶部挂钢网施工或二楼地面施工。 |
| - 2 | - 内装右开电动推拉防护门 | - 1500mm*2220mm*3mmpb | - 3.33㎡ | 内部镀锌钢架支撑，内含3mmpb整体铅板，外用不锈钢板和净化钢板铺装，带有危险警示标志。外表美观大气。 |
| - 3 | - 电动装置 | - 合资 | - 1个 | 进口原装电动机、微电脑、遥控器、手动开关、独立横梁、门灯联锁、警示灯指示标等 |
| - 4 | - 单开防护门 | - 1000m*2000m*3mmpb | - 2.0㎡ | - 内部镀锌钢架支撑，内含3mmpb整体铅板，外用不锈钢板和净化钢板铺装，带有危险警示标志。外表美观大气。 |
| - 5 | - 高铅玻璃 | - 800mm*1200mm*3mmpb | - 1个 | 高含铅量、高透光度、高强度，纯净高铅玻璃。安装时使用射线防护功能不锈钢框架保护。 |
| - 6 | - 不锈钢铅板玻璃框 | - 880mm*1280mm*3mmpb | - 1个 | 高铅玻璃配套不锈钢构造整体保护框，内嵌3mmpb铅板，保护与防护功能具备。 |
| - 7 | - 铅百叶窗 | - 300mm*300mm*3mmpb | - 1个 | - 高铅玻璃配套不锈钢构造整体保护框，内嵌3mmpb铅板，保护与防护，通风功能具备。 |
| - 装修部分 |  |  |  |  |
| 1 | - 机房内蓝天白云加护墙板板（含机房和操作间） |  | - 6㎡ | - 机房顶上6㎡蓝天白云照明顶，机房内竹木纤维护墙板，操作间石塑护墙板 |
| 3 | - 机房地面塑胶地板 |  | - 23.4㎡ | - 焊接工艺塑胶地板 |
| 5 | - 门洞窗洞包口 |  | - 2扇门 | - 木板包口，不锈钢包边 |
| 6 | - 砸墙补墙 |  | - 15㎡ | - 24实心红砖 |
| 7 | - 铲墙皮 | - 82.8㎡ |  |  |

# 第五章  评审方法

一．评审方法：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.1.2符合性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标价格：见附件2评标因素及权重分值表

（2）技术评审：见附件2评标因素及权重分值表

（3）履约能力及服务承诺：见附件2评标因素及权重分值表

（4）节能环保产品：见附件2评标因素及权重分值表

三、评审程序：

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

- 对磋商响应文件的初审：

1.1资格性审查：磋商小组将依据本章第 2.1.1 项规定的评审标准对磋商响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

1.2符合性审查：磋商小组根据本章第 2.1.2 项规定的评审标准对磋商响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

在资格性审查阶段，不符合磋商文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

2、磋商响应文件的澄清

2.1磋商小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是磋商响应文件的补充材料，成为磋商响应文件的组成部分。

3、磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其它内容。实质性变动得内容，需经采购人代表确认。

4、综合评审：对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商响应文件和最终报价，按照下列《评标要素和分值分解表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐成交候选人。

四、政策性扣减

1政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其磋商报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库(2011〕181号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式：

2.1供应商为非联合体参与磋商的情况：

在磋商最终报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“投标报价×6%”进行扣减；

2.2供应商为联合体参与磋商，且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按“投标报价×2%”进行扣减；

2.3小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受优惠政策；

2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

3、成交价格=成交供应商的有效磋商报价。

附件1：

初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 营业执照 |  | 供应商为合法注册的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）（或三证合一的营业执照副本）、开户许可证； |
|  |  | 法定代表人授权书/法定 代表人身份证明 |  | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件） |
|  |  | 资质 |  | 供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》，供应商为经销商须提供《医疗器械经营许可证》或二类《医疗器械经营备案凭证》（所投产品须在其经营范围内）； |
|  |  | 财务状况报告 |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供承诺书）； |
|  |  | 税收缴纳证明/社会保障资金 |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收承诺书、缴纳社会保障资金承诺书）； |
|  |  | 书面声明 |  | - 提供参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明 ；（原件） |
|  |  | 信用记录 |  | - 供应商不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn” 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供网页截图盖章） |
|  |  | 保证金 |  | 投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函 |
| 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 磋商响应文件的签署盖章 | 磋商响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  |  | 磋商响应文件格式 | 应符合“磋商响应文件格式”要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
|  |  | 完整性审查 | 磋商响应文件份数 | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
|  |  |  | 磋商响应文件内容 | 磋商响应文件内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 响应性审查 | 对磋商文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  |  | 完工期 | 应满足磋商文件中要求的完工期 |
|  |  |  | 实施地点 | 应满足磋商文件中要求的实施地点 |
|  |  |  | 投标有效期 | 应满足磋商文件中的规定 |

附件2：

评标因素及权重分值表

评价和比较以投标响应文件为依据，从“价格”、“技术评审”、“履约能力及服务承诺评审”和“节能环保产品”四个方面进行评审并按照百分制进行赋分。

| 类别 | 总分 | 评标因素 |  | 最高 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 评审(P) | 30分 | 1.经初审合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价，对符合政策性扣减的供应商的有效磋商价格进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。 3.磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30的公式计算得分。 4.磋商报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，供应商的磋商最终总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其响应将被拒绝。 |  | 30分 | 根 据 磋商 响应 文 件 的 响 应 程 度 ， 按 差 别 计 分 。 |
| 商务 响应 | 4分 | 投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计2分，交货期、质保期两项优于招标文件的，每项加1分，共2分。 |  | 4分 |  |
| 技术 评审 （G） | 38分 |  | 根据投标人的提供所投设备的技术指标（参数）的相应的证明材料（包括但不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件（资料），并经评审专家审定方可得分。 基本分（15分）：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得15分；一般技术指标参数负偏离一项扣2分（需提供相应证明材料），扣完为止。 加分项： （1）关键技术指标：投标设备的主要技术指标（带“★”关键技术指标）、参数经评审专家认定优于招标文件规定的相应技术指标、参数，并且有实质性能提升的（提供完整的技术白皮书或产品彩页和制造厂商出具的技术配置与性能说明书，出厂合格证及国家强制认证等相关产品质量证明文件），根据优于的程度每一项加0-2分，总分最高加5分； （2）一般技术指标：投标设备的一般技术指标、参数，经评审专家认定优于招标文件规定的相应技术指标、参数，并且有实质性能提升的，根据优于的程度每一项加0-1分，总分最高加5分； （3）防护及装修部分，提供详细的防护及装修方案，经评审专家认定，装修方案科学合理，施工进度计划符合磋商文件要求等，横向对比个供应商计0-5分。 | 30分 |  |
|  |  |  | 项目实施安排合理，能够在承诺的时间内按期交货，供应商针对本次采购任务有具体的供货组织安排，详细的人员、运输、安装、调试、验收等说明。根据响应情况计0～5分； | 5分 |  |
|  |  |  | 确保供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，货源渠道正规，承诺主要产品的零配件、易损件选用原厂品牌，提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），计3分。 | 3分 |  |
| 履约能力及 服务承诺评审 | 23分 | ① | 供应商近三年同类项目所投产品业绩，每提供1份计2分，最高计5分； 业绩证明（以合同或中标通知书为准，须在竞争性磋商响应文件中附合同或中标通知书的扫描件加盖单位公章）弄虚作假者，取消其成交资格。 | 5分 |  |
|  |  | ② | 售后服务： 1、售后服务方案详细、具体、可行（包括投标人售后服务网点的设定、拟投入售后服 务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等），根据优劣计0-5分； 2、售后服务承诺及保证措施详细、具体，备品备件及耗材情况明确，根据优劣计0-5分； | 10分 |  |
|  |  | ③ | 培训方案：培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，计5-8分；培训内容层次不强，培训方式较适当，能够保障使用单位熟练操作维护和正常使用，计1-4（不含）分；没有不得分。 | 8分 |  |
| 节能环保产品 | 5分 | ① | 投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购并根据其占投标报价总金额的百分比计算得分，计算公式为：得分=（节能、环保、环境标志产品清单中的产品报价/投标报价）×5 | 5分 |  |
| 1.若出现综合得分并列时，比较最后报价得分，此分项得分高者排序在先；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序，如果还相同，则由全体磋商小组无记名投票，以得票高者排序在先。 2.评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作废处理。 3.评委会二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的磋商，该供应商不得作为成交候选人。 4.由于磋商响应文件有矛盾，造成对供应商不利的评标结果，由供应商自负。 5.评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评标，有关情况的处理待磋商小组确认后，再行评定。 6.各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |  |  |  |

注：评审办法中要求提供原件的得分项，供应商如提供原件的同时须在磋商响应文件中附相应的复印件或扫描件。

五、成交：

1、磋商结果报告由磋商小组全体成员签字确认。

2、采购人根据磋商结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商。

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

（正本或副本）

项目编号：TCHXDZB2020-201

铜川市新区坡头街道办事处卫生院

数字化医用X射线摄影

设备采购及安装项目

竞争性磋商响应文件

供应商名称（公章）

年   月   日

目  录

一、磋商响应函

二、磋商报价表

三、磋商方案说明书

四、商务条款偏离表

五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

六、资格证明文件

七、其它

- 磋商响应函

致：铜川市新区坡头街道办事处卫生院/陕西华信德招标有限公司

根据贵方“                      ”项目的磋商公告(项目编号：           )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交竞争性磋商响应文件正本壹份、副本一式  份、报价一览表   份、电子版    份。并提交磋商保证金，金额为            。

我方承诺如下：

- 磋商报价为小写：         （大写：         ）。

- 如果成交，我们根据竞争性磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。

3）我们已详细阅读和审核全部竞争性磋商文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4）我们同意在磋商有效期内（自磋商之日起   天），本磋商响应函对我方具有约束力。

5）如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回磋商，我们的磋商保证金可被贵方没收。

6）同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

7）我们同意，如果成交，向采购代理机构一次性交纳招标代理服务费。

8）与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人/被授权人签字或盖章：

日    期：

### 二、磋商报价表

2.1报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 磋商报价 （元） | 完工期 （合同签订之日起工作日内） | 质保期 （年） | 保证金/保函 （是否已交） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。 |  |  |  |  |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人/授权代表签字或盖章：

日    期：

注：1.本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。若有折扣声明（提供证明资料）请与本表一并装订和密封。严格按照表格格式报价。否则不予扣除。

2.2磋商分项报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 磋商报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 |  |  |
| 2 | 防护及装修 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字：

日    期：

注：1、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

### 三、磋商方案说明书

项目名称：

项目编号：

按照磋商文件的要求编制的磋商方案说明书。至少应包括如下：

1.完成本项目的总体实施方案，要求供应商针对本项目的需求提出全面、完整的技术方案、进度计划、技术力量配备、质量、安全、环保等管理措施；

2.填写技术规格响应表（见附表）并提供支持文件，详细据实说明技术规格优于或偏离磋商要求的指标（如有）；支持文件有所投产品的彩页（如有）、生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

3.产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）；

4.详细的人员、安装、运输、调试、验收说明；

5.业绩（如有）；

6.售后服务；

7.培训方案；

8.供应商认为有必要说明的问题（包含但不限于本磋商文件）。

附表1：

技术规格响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 竞争性磋商规格 ☆1 | 竞争性磋商响应规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人/或被授权人签字:

公      章：

注:  1.  ☆1指竞争性磋商文件中的技术规格(参数),供应商应按照竞争性磋商文件中的内容逐条抄写。

2.  ☆2 指供应商拟提供的磋商产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

3.     偏离说明填写：优于、满足或低于。

附表2：

供货一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | ## 品牌、规格及型号 | ## 原产地及 制造厂名 | ## 数量 | ## 交付地点 | ## 交付时间 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人/授权代表签字：

公      章：

- 四、商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本表只填写磋商响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，磋商响应文件中商务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称：                     （单位公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

- 五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
承诺单位（盖章）：

全权代表（签字）：

地  址：

邮  编：
电  话：

年   月   日

- 六、资格证明文件

1、供应商为合法注册的法人或其他组织，并出具合法有效的三证合一的营业执照副本、开户许可证；

2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；

3、供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》，供应商为经销商须提供《医疗器械经营许可证》或二类《医疗器械经营备案凭证》（所投产品须在其经营范围内）；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供承诺书）及具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收承诺书、缴纳社会保障资金承诺书）；

5、提供参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明 ；

6、提供投标保证金交纳凭据；

7、供应商不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn” 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

- 后附相关格式：

附件1：

法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面）

供应商名称（公章）：

日期：    年  月  日

说明：仅限法定代表人参加磋商时提供。

法定代表人授权书

致：铜川市新区坡头街道办事处卫生院/陕西华信德招标有限公司

(供应商名称)按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。(法定代表人姓名)特授权（ 授权代表姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 （项目编号 ）项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对授权代表的签名负全部责任。

委托期限：自磋商之日起   天。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此证明。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面） | 授权代表身份证复印件粘贴处 （正反面） |
| --- | --- |

供应商名称：      （加盖单位公章）

日期：

说明：仅限授权代表参加磋商时提供。

附件2：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号）的规定，本公司为        (请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的            项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他        (请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司属于       行业，有从业人员     人，最近一年营业收入为         元。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（公章）：

- 日   期：

- 备注：

- 1、填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）和《财政部  工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财库【2011】181号）相关规定。

- 2、供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，在评审时，磋商小组依据供应商提交的2017年度的财务报表及供应商注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社会保险清单进行评审。提供的证明材料不全或有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

附件3（如有）：

磋商产品属节能、环境标志产品列表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

说明：1、供应商提供的属于节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须按磋商文件要求提供相关证明材料。

- 2、 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件4（如有）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

附件5：（参考格式）

磋商担保函

编号：

___________________（采购人或采购代理机构）：

鉴于_______________（以下简称“供应商”）拟参加编号为___________的________________________项目（以下简称“本项目”）磋商，根据本项目竞争性磋商文件，供应商参加磋商时应向你方交纳磋商保证金，且可以磋商担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．竞争性磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币______元（大写_____________），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起______个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对竞争性磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 七、其它

- 1、依据竞争性磋商文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容

- 2、其他可以证明供应商实力的文件